디지털 방사선촬영장치 세부사양서

TFT DR - PACS

선린대학교 방사선과

가.  장치의 구성

[ TFT DR ]

1.  DR Detector

2.  Workstation System

3.  이동용 손잡이

4.  DR Control Box

5.  DATA Cable (10m D-Sub)

[ PACS ]

1.  PACS - Client

- PACS Viewer

2.  PACS - CD Publisher

3.  임상용 PC & Monitor

4.  Image & DB Server (임상용 PC와 일체형)

5.  Main Storage

나. 사양

[ TFT DR ]

1.  DR Detector

․ Detection Area	::	14 x 17 in
․ Dimensions(W x L x H)	::	43 x 35 x 1.5cm (14*17카세트에 준하는 크기)
․ Active Area	::	423 x 358mm
․ Sensor Type	::	Amorphous Silicon with TFT
․ Weight	::	< 3.2kg (7.05lbs) (±10%)
․ Active Pixel Number	::	3268 x 2756 pixels (±10%)
․ Pixl Pitch	::	127μm (±10%)
․ Limiting Resolution	::	Max. 3.9 lp/mm (±10%)
․ Energy Range	::	40 - 150 kV (AED 지원)
․ A/D Conversion	::	14bits
․ 이미지 획득시간 3 sec 이하
※ 기존 LCD TV 와 DR Workstation 화면연동

2. Workstation System

․ PC

․ Monitor : 터치 스크린

․ Wordstation 장 - 설치장소 맞춤

[ PACS ]

1. PACS Client   8EA

2. PACS - CD Publisher

-  PACS Viewer

3. 임상용 PC & Monitor

․PC 3SET

․Monitor 3EA : LED 20"이상 외이드

4. Image & DB Server

․Intel® 제논 E3 - 1227

․Dual 프로세서지원

․System Bus 1066MHz FSB

․DDR3 4GB DIMM PC3-12800

․52 x S-ATA COMBO

․Intel HD Graphic

․내장형 다기능 Gigabit network adopte

․Hot Plug Redundant Power Supply

․Hot Plug Redundant Fan Kit

․400W, CE 마크 준수

․Windows 7 PRO

5. Main Storage

․1TB (1TB × 1EA S-ATA2 7200rpm)

※ 입찰 참가 요건

1. PACS + TFT DR 납품실적이 10곳 이상인 업체

2. 입찰 사양서를 방사선학과 담당자에게 직접 방문 제출 확인 후 입찰 참가

3. 입찰 참가 업체의 주사업장의 소재가 대구․경북인 업체로 방사선장치의                        유지관리 능력이 검증된 업체