구 매 규 격 서

(COMMODITY SPECIFICATION)

NO.	품명(한글/영문)	규 격	수량	제조사/제조국
1	신생아 바스켓	HL-1BS1	1	한림
	Infant Bassinet Stand			국산

A. 특징

. 모든 구조는 고품질 스테인리스 스틸 소재로 완벽하게 용접됩니다.

. 아이 홀딩, 착탈식 및 틸트 형을위한 깨끗한 PVC 침대

. 실내 장식은 아기에게 편안한 느낌을줍니다.

. 하부 선반과 난간은 고품질 304 스테인리스 스틸로 만들어져 부식에 강하고 청소가 쉽습니다.

. 유모차 밑 부분에 둥근 고무로 이동 중 주변 표면 충돌 방지

. 4개의 바퀴 4 ″, 2 개의 바퀴에 잠금 브레이크가있어 필요할 때 차가 가만히 서있을 수 있습니다.

B. 세부사양 및 규격

. 사이즈 : 710*430*850mm

C. 구성품

. 본체 1세트

D. 비고

. A/S 기간 : 납품 후 1년

구 매 규 격 서

(COMMODITY SPECIFICATION)

NO.	품명	모델번호	수량	제조사/제조국
2	산소 시스템	HG-7	1	세화
	Consol			국산

A. 특징

. 전기,간호사호출기 및 의료가스의 공급 배출구를 한 콘솔 내에 집중 내장하여 이동형 가구로

설치하여 소요가스와 전기를 공급하여 환자치료의 질을 향상시키는 장치

. 본체 단독으로 설치하여 Facelite , Facelite Rail, Sub locator와 시스템 방식적용

. A/S시 필요부분만 착,탈가능 구조임

. 본체는 가스아웃렛,전원,너스콜등의 배선이 각각의 통로에 따라 독립적으로 설치되어 있음

. 외관은 유선형의 부드러운 곡선비를 강조한 디자인

. 무소음 콤프레샤로 구성

. 감전사고 예방 및 제품 보호를 위해 안전 신호접지를 적용되어야함

B. 세부사양 및 규격

. Head Wall :

- AL 2.5T 압출가공품

- 콘센트 : 220V, Double KS 아남 동등품 이상

- 스위치 : DOUBLE KS 아남 동등품 이상

- 산소 OUTLET

- 압축공기 OUTLET

- 진공 OUTLET

- 간호사 호출기

. MEDICAL AIR COMPRESSOR UNIT

- 완전 무급유식으로 압축공기에 OIL이 전혀 포함되지 않은 100% 무균 공기 공급장치

- 형식 : 저소음 package OILESS PISTON TYPE

- 동력 : 1.5kw / 1P,60Hz, 220V

. MEDICAL VACUUM PUMP SYSTEM

- 저소음 package형 타입으로 공간에 제한을 받거나 소음에 민감한 간호대실습실에적함

- 형식 : 저소음 Oil Packge Type

- 동력 : 1.5HP / 60Hz, 380V

. OXYGEN FLOWMETER W/HUMIDIFIER

- 배출구에서 나오는 산소를 유량계에 통하여 가습부에 있는 물을 통하여 환자에게공급

- 유량계 : 2중실린더의 볼트랩 형식

- 몸체 : 황동주물 및 POLYCARBONATE

- 조정밸브 : A.B.S 사출품

- 뚜껑 : P.C 사출품

- 배출봉 : A.B.S 사출품

- 필터 : A.B.S 사출품

- 가습기 : 500cc 소독가능품

. WALL SUCTION UNIT

- 벽형 단말구 접속방식

- 2중 안전 TRAP방식

- 흡인 조정기 : 1~760mmHg , 알미늄 및 황동

- 흡인 압력기 : 약60 , 1~760mmHg

- 흡인 차단 조정기 : ON-OFF REG

- 흡인 조절기 핸들 : 아스탈 및 ABS

- 흡인병 : 1200cc , polycarbonate

- 병마개 : A.B.S 사출품

- 병걸이 : 알루미늄 단조

- 역류 방지용 후로트 : A.B.S 사출품

. 사이즈 : 대략 가로126cm*세로134cm*폭35.6cm

C. 구성품

- 본체 1세트

D. 비고

- 무상 A/S 기간 : 1년

구 매 규 격 서

(COMMODITY SPECIFICATION)

NO.	품명(한글/영문)	규 격	수량	제조사/제조국
3	수술 무영등	LED MS 48	1	KNT
	Examination LED Light			국산

A. 특징

. 곡선 구조는 시용자가 원하는 조도 각도와 면적을 정확하게 제어할 수 있도록 도와줍니다.

. 빛의 효율적인 조사로 인해 시야확보가 용이함

. 이동식 무영등으로 이동이 용이함

B. 세부사양 및 규격

. Lamp Diameter : 550 mm

. Maximum Illumination(Lux) : 120,000Lux

. LED bulb Type : Convex lens

. Power : 72 W

. Voltage : AC 220V, 50/60H

C. 구성품

. 본체 1세트

D. 비고

. A/S 기간 : 납품 후 1년

구 매 규 격 서

(COMMODITY SPECIFICATION)

NO.	품명(한글/영문)	규 격	수량	제조사/제조국
4	신생아 저울	CHILD2	1	mebby
	newborn scale			중국

A. 특징

. 5g 단위측정으로 정밀하게 측정가능

. 대형바구니로 안전하게 측정가능

. 0점 조정이 가능하여 정확하게 측정이 가능함

B. 세부사양 및 규격

. 사이즈 : 체중계 본체 27*27cm

유아용바구니 : 54*27cm

C. 구성품

. 본체 1세트

D. 비고

. A/S 기간 : 납품 후 1년

구 매 규 격 서

(COMMODITY SPECIFICATION)

NO.	품명(한글/영문)	모델번호	수량	제조사/제조국
5	전동베드	RGB- 502H-3M	1	태천
	Automatic Bed			국산

A. 특징

. 3개의 모터로 상체, 하체, 전체 높이 조절 가능

. 편리한 접이식(디럭스타입) 원터치 사이드레일 부착

. 침대구성을 몰드 사출금형화 함

. 침대 소독시 앞뒤 판넬 및 바닥이 분리 가능 물청소 가능

. 판넬을 항균기능(Bio-ceramic)을 가미한 PP소재의 사출성형물로 제작됨

B. 세부사양 및 규격

. 침대프레임

- 냉간압연강제철판 (T)2.3㎜을 사용하여 제작하며,  20×70×35mm규격으로 레이져절단, 절곡한 후

각 연결부위는 견고함

. 침상프레임

- 일반 구조용 파이프 40×40×(T)3㎜규격으로 레이저가공 및 벤딩하여 제작하여 견고함

. 침대판넬

- 차가움이나 오염성을 없애기 위하여 판넬전체를 향균기능가미된 PP소재 사출성형물로 제작

- 앞, 뒤판을 열융착금형을 사용하여 파손의 위험을 최소화함

- I.V pole꽂이를 판넬의 양쪽면에 부착하며, 외관상 볼트 및 리벳트 흔적이 보이지않도록 제작하여

침대 이동시 폴대의 흔들림을 최소화하였음

- 각 판넬은 응급처치 및 특수치료가 용이하도록, 간단히 탈/부착할 수 있도록 제작됨

. 침대판넬꽂이

- 향균기능 가미된 PP소재 사출성형물로 제작

- 원-터치 버튼형식으로 제작함으로써 침대판넬의 탈/부착이 간편하게끔 제작됨

. 다리

- 일반압연 사각파이프 30×50×(T)1.4㎜ 규격의 재질을 사용하여 제작

. 바퀴

- ∅125“규격의 바퀴를 사용하며, 바닥에 닿는 부위는 이동시 충격완화를 위해 플라스틱 재질이아닌

충격흡수가 뛰어난 고무재질로 제작

- 바퀴의 LOCK장치는 바퀴윗면에 개별적으로 부착되어 있어, 진행방향과 회전방향이 동시에 제어됨

. 환자용 식탁

- PP소재의 플라스틱 사출성형물로 제작

- 급락방지를 위해 뎀포를 장착하여 8초간의 시간을 두고 떨어지게끔 제작

- 식탁은 윗판과 아래판으로 분리되어 제작되어 식판윗판은 미끄럼을 방지하게끔 중아부위에 엠보싱

처리가 되어있으며, 가장자리에는 수저 및 물컵이 떨어지지 않도록 홈이 파여져 있음

- 아래판은 매끈하게 제작되어서 오염부식이 가능한 일체의 피스 및 볼로의 연결이 없게끔 제작됨

. 식탁기둥파이프

- 오염방지를 위해 부식방지 및 세척이 용이한 S/T 파이프( SUS304 ) ∅25.4×(T)1.2으로 제작

. 모터

- DC 24V용 Actuator를 사용하여야 하고 등판6000N, 다리받이는 4,000N 이상의 파워를 가진 모터

. 사이드 레일

- 상부파이프는 압축플라스틱 소재 20×30×5mm 재질을 사용하고 작동시 발생되는 정전기방지

및 부식방지를 위해 플라스틱 성형물로 조립하여 환자의 체온유지토록 제작

- 사이드레일 작동부의 Locking장치는 사이드레일 상부 끝에 부착되어있어, 작동시 환자의               손가락이 끼지  않게끔 일체화된 사출성형물로 제작

- 작동시 발생되는 사이드레일 흔들림 유격을 최소화 하기위하여, 수직Locking방식으로 제작

. 매트리스

- 고급레쟈(S/L스폰지레쟈)와 우레탄마블로 제작

. 사이즈

- 침대전체규격 (Overall) :  (L)2100㎜×(W)930㎜

- 침상규격 (Bed Top) :  (L)2030㎜×(W)845㎜

- 침대높이 (Height): 420㎜ ~ 750㎜ (Without Mattress)

C. 구성품

. Main Frame ------------- 1unit

. 슬라이드 사이드레일 --- 1조(2ea)

. 모터 --------------------- 1set

. 식탁 --------------------- 1set

. Head & Foot 판넬 ----- 1조(2ea)

. Caster ------------------- 4ea

. I.V pole 꽂이 ----------- 4ea

. Mattress ---------------- 1ea

. Leg ----------------------1조(2ea)

D. 비고

. 무상 A/S 기간 : 1년

구 매 규 격 서

(COMMODITY SPECIFICATION)

NO.	품명(한글/영문)	모델번호	수량	제조사/제조국
6	환자용 자동침대	SEB-602RP	1	신창의료기
	Automatic Bed			국산

A. 특징

. 환자나 보호자 & 간호사분들이 사용 할수 있는 핸드 리모콘와 Nurse control S/W가 있어야 하며

Nurse control S/W에는 다리판넬 위에 표시판이 설치 되어 침상각도를 볼수 있으면 심폐소생이나

위급시 사용할 수 있는  CPR장치를 있음

. 원터치 분리 방식의 고강도 ABS판넬사용

. 3개의 모터로 상체,하체,전체 높이 조절 가능

. 편리한 접이식(디럭스타입) 사이드레일 부착

. 침대구성을 몰드 사출금형화 함

. 침대 소독시 앞뒤 판넬및 바닥이 분리 가능 물청소 가능

B. 세부사양 및 규격

. Finish : shot boll-Electrostatic powder spray coating (use of the Epoxy-Polyster Resins)

. Overall size : 2200m/mL×940m/mW

. mattress size : 1930  x 850mm

. Head/Foot : 800~1120m/mH

. Bed top height : 470~740m/m H

. Bed top frame : 2.3t steel plate

. Bed frame : H.R 30mm pipe & composition P.P (poly-propylence)

. Bumper : T100mm * 110mm 4ea resins

. AC 200V

. AC 50Hz/60Hz

. D.C Motor 24V

C. 구성품

. 침대 본체 - 1ea

. 매트리스 - 1ea

. 침상용 I.V 폴대 - 1ea

. 핸드 리모콘 - 1ea

D. 비고

. 무상 A/S 기간 : 1년